## 附件：

采购内容及要求

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz（1％）、气温摄氏+5℃～＋40℃和相对湿度15～80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

仪器名称和数量：

红外光谱气体分析仪 一套

1.	工作条件：

1.1电源：100-240 V, 50 Hz

1.2 运行温度： 15 ～ 35℃

1.3 湿度：≤80%

2.	设备用途：

用于固体、液体、粉末等常规样品的红外定性及定量分析测试，如土壤属性检测、大气颗粒污染物监测、水体污染物监测等；用于反应气体、尾气等气体的定性分析测试，提供公共测试平台。

3.	技术规格：

3.1 傅里叶光谱仪主机部分

#3.1.1主机为智能型研究级傅里叶红外光谱仪主机。主机所有腔体密封、干燥，全新的光路设计、配置最新电子编码技术。主机具备最多五个可扩展的输入／输出光路接口，最多可选择七个内置的检测器。

#3.1.2光谱范围： 8,000 – 340 cm-1（可扩展升级到28,000 – 15 cm-1）

3.1.3波数精度度 ：优于0.01 cm-1 @1554cm-1。

#3.1.4波数准确度 ：优于0.0005 cm-1@1554cm-1（十次重复测量）；

*3.1.5信噪比：高于60,000:1，(峰-峰值，1分钟测量，分辨率：4cm-1)

*3.1.6干涉仪：立体角镜干涉仪，永久准直、永无磨损，确保仪器长期稳定；光路入射角度≤30度，从而有效防止偏振效应；采用先进的光学技术抗干扰，非平面镜系统，无需动态调整，DSP控制电磁驱动。

3.1.7光源：预准直、高能量的中/远红外光源，支持热插拔，即插即用。

3.1.8分束器：采用自动电子识别技术，标配KBr分束器。

#3.1.9检测器：采用最新的检测器技术，计算机控制，直接输出数字信号。配置中红外DLATGS检测器。

#3.1.10 A/D转换：真正24位动态范围A/D转换器，适合于各种扫描速度，双通道数据采集。

3.1.11网络化：红外主机与计算机之间通过“以太”网卡连接，无任何限制。红外主机在网络中“即插即用”；计算机可远程控制、采样及数据处理；实时数据共享。

3.1.12自动光阑：12个位置，固定直径，重复性好，250 μm 到 8 mm。用户可选自定义光阑。

*3.1.13磁性窗口：主机所有窗口配置自吸式磁性法兰，方便更换不同谱区的窗片。此项目作为重要的核心指标，将作为现场验收的必检项。

*3.1.14 激光器：采用半导体激光器校准光路，使用寿命应在十年以上（需提供生产厂家盖章的售后服务承诺并对该附件十年质保进行详细说明）。

3.1.15中文界面的红外控制软件：Win 10下的64位处理软件。软件功能包括但不局限于：控制、谱图处理、数据转换、谱图搜索、多组分定量等操作软件；曲线分峰拟合软件；H2O/CO2 自动补偿软件；自检软件；宏程序软件等。（提供截图或说明）

#3.1.16仪器需配备一体化触屏式平板电脑，内置原厂专业红外软件。该平板电脑需直接安装于红外主机上，直接实现对仪器的操控，其功能包括但不局限于：仪器自检、分析参数设置、样品分析、谱图处理、数据转换、谱图搜索等。并可使用其他windows平板电脑实现远程控制与操作。

3.1.17带WIN10正版系统计算机一台，内存8G以上，I5以上处理器，512G以上硬盘。

3.2常规固体、液体透射制样附件

3.2.1可拆卸液体池及KBr窗片和CaF2窗片各一套。

3.2.2液体池垫片一套、磁性样品架、液体注射器、刮铲、玛瑙研钵。

3.2.3KBr粉末50g、氟碳润滑剂、液体石蜡、样品卡等。

3.3金刚石ATR附件

#3.3.1	光谱范围7,800-10cm-1；

#3.3.2	纯金刚石晶体，内嵌在碳化钨中，不锈钢底盘与晶体处于同一个平面，保证无样品残留；

3.3.3晶体采取最先进的物理挤压方式，没有使用任何粘胶，保证了晶体长期使用的可靠性；

#3.3.4符合人体工程学设计的高压压具及最佳压力控制器，最大测样距离可达20mm；

3.3.5样品压具可360o旋转，方面用户更换样品，满足用户各种大样品的测量要求；

3.3.6可对液体、半液体、固体、小颗粒、单根纤维或较硬的材料进行测试（如聚合物、橡胶、涂料、纤维等）；

*3.3.7质保十年；要求提供原厂延保部件号。（提供承诺函）

3.4气体池

3.4.1  2.4米光程以上金属气体池，可加热

#3.4.2 包含温度控制器，最高温度200度。

#3.4.3 控温精度+/- 0.5%

#3.4.4 气体池体积不大于0.1L

3.4.5反射镜：镀金反射镜

3.4.6窗片材质：溴化钾

3.5谱库

*3.5.1包含不少6万张的专业谱库（包含聚合物、通用有机物、污染物）（提供截图或说明）

#3.5.2谱库可显示CAS编号、分子式、化学结构、纯化学物质的分子量等信息

4.	产品配置要求

4.1	 产品主体部分说明

4.1.1傅里叶红外光谱仪主机 一套；

4.1.2金刚石ATR 一套;

4.1.3固体液体透射制样附件 一套;

4.1.4常温DLATGS检测器 一个;

4.1.5控温金属气体池 一个

4.2	 要求的附件、专用工具和消耗品：

后期更换配件及耗材成本价提供。保障投标设备停产后10年的关键零部件（包括耗材）供应。

4.3  其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条)

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

5.1 查询项目

5.1.1

5.1.1.1     逐项列出需要询价的物品，技术性能指标

5.1.2       这些是供选购的，它们的价格不计入评估价

︰

5.2  投标人推荐的其它选件

5.3  询问延长保修期半年、1年、2年、3年的价格。

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

︰

7.  技术服务：

7.1安装、调试

仪器到货后，接到用户通知后一周内，由专职工程师免费进行安装、调试、验收等。

7.2培训：

7.2.1仪器安装完成后，在实际演示操作培训前进行比较系统的理论培训，负责仪器原理、性能、用途、软硬件的基本情况等培训，对操作人员进行免费仪器安装、调试校验、操作、数据处理以及设备维护等方面技术培训，至技术人员完全掌握仪器，结构、原理、性能、用途，能独立操作使用、维护保养、排除简单故障为止；

7.2.2二人/次，免费参加厂家用户培训基地培训；

7.2.3可协助用户进行方法开发，技术交流。并提供系统丰富的售后服务。提供不定期的售后回访服务。

7.2.4每年不定期举行用户交流会，为广大用户提供共同交流的平台，拓展大家对于分子光谱的研究和应用。

7.3保修期：

*7.3.1主机安装验收合格后一年 。干涉仪（分束器受潮除外）质保十年，激光器质保十年，金刚石ATR质保十年，光源质保五年。（提供承诺函）

7.3.2提供以下特殊服务：出现问题时4小时内响应，给出解决方案；如有需要经双方协商，最快24小时内到现场解决问题，；若发生现场不能解决的问题，供方可将仪器（或故障部件）带回国内办事处进行处理，处理时间最长不超过15 个工作日；

7.3.3保修期内免费维修(包括零件成本费，零件更换所引起的运输和海关费用及人员差旅、检查、维修等费用)。

7.4、保修期外负责仪器的终身维修。

7.4.1继续免费提供仪器技术咨询和支持；

7.4.2负责十年内仪器备品、备件的供应。

7.5、随机提供

红外光谱仪操作软件，一套；仪器硬件操作维护手册，1套；红外光谱培训教材，1套；主机出厂验收报告一套。

8. 订货数量：一套

9. 目的港：北京机场 ；交货地点：中国科学院生态环境研究中心用户指定地点

10. 交货日期：合同生效后6个月

11．执行的相关标准：国际标准

12. 报价要求：

投标报价应包含货物单价、用备品备件价、易损件价、专用工具价、设备运至采购人指定地点运费、运输装卸费、安装调试费、保险费用、外贸代理费、仓储费、资料、培训、仪器设备迁移、拆装调试、仪器设备检查、各种税费以及一切技术和售后服务费等费用，如涉及软件许可使用或技术服务和人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费等。投标人投标报价明细表中未列明的、漏报的视为已包含在投标报价总价中，由投标人承担，采购人将不再支付其他任何费用。

设备到达北京机场运至采购人指定地点的运费（按照中标金额的0.5%计算）和外贸代理服务费（按照中标金额的1.5%计算），由采购人指定的货运公司和外贸代理公司负责，供应商应积极配合采购人设备到达北京机场运至采购人指定地点的运输和外贸代理工作。

13. 验收要求：

*13.1设备的配置、功能和技术指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。

#13.2 技术指标现场验收方案科学性、合理性和可行性。